Протокол № 116/2025                страница 1  страниц 2
Протокол №116/2025       страница 2  страниц 2

ООО «ПОИНТ» 

[image: image1.png]



Испытательная лаборатория,                                               

211412, г. Полоцк                                                                   «14» октября 2025г.
ПРОТОКОЛ № 116/2025                
испытаний средств измерений

	Наименование, тип СИ (объект испытаний):


	Модуль аналоговых входов 


	Модификация, заводской  или рег. №:


	WВ-МАI6  Зав. № 323248


	Дата проведения испытаний: 
	14.11.2025

	Обозначение ТНПА, по которым проводится испытание:
	ГОСТ 6651-2009

	Место проведения испытаний:
	ООО «Поинт». г. Полоцк 


	Условия проведения испытаний:
	температура окружающей среды 23,4 (С,

относительная влажность 31,1 (,

атмосферное давление 100,0 кПа.



	Номер пункта программы испытаний, наименование испытаний:
	 Определение абсолютной погрешности преобразований входных сигналов от термопреобразователей сопротивления в температурном эквиваленте

	Результаты испытаний:


	см. стр. 2

	Заключение:
	Модуль аналоговых входов WВ-МАIб  Зав. № 323248
не соответствуют заявленным требования допустимого значение абсолютной погрешности


	Начальник испытательной лаборатории
	______________
	   Попел.Д.А 

	должность
	подпись
	Ф.И.О.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:
	Наименование СИ и оборудования
	Зав. №
	Дата очередной поверки (аттестации)

	Источник питания постоянного тока БП-1
	033
	                 05.04.2026

	Магазин сопротивления Р3026 
	1108
	13.06.2026

	Прибор измерительный ПИ-002/1М.С.Д.
	021
	19.01.2026


Результаты испытаний:
1. Определение основной абсолютной погрешности модуля аналоговых входов WВ-МАIб в  режиме измерения входных сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 в температурном  эквиваленте.
2. В качестве типа термопреобразователя сопротивления выбран Pt100
3. Подключение производилось по схеме на рисунку 1
4. [image: image2.png]+58B

INXP

INXN

e][e] (][]

iGND





Рисунок 1 - Схема подключения калибратора при измерении сопротивления постоянному току, для трехпроводного подключения
	Зав, №
	Заданная температура, (С
	Измеренное значения температуры, (С
	Измеренное значения сопротивления,

Ом 
	Основная абсолютная погрешность, (С 
	Допустимое значение абсолютной погрешности, (С

	323248

	-50,0
	-50,30
	80,20
	-0,30
	+0,33


	
	-20,0
	-20,30
	92,08
	-0,30
	

	
	-15,0
	-15,35
	94,03
	-0,35
	

	
	-2,5
	-2,80
	98,94
	-0,30
	

	
	15,0
	14,70
	105,75
	-0,30
	

	
	32,5
	32,10
	112,35
	-0,40
	

	
	50,0
	49,70
	119,30
	-0,30
	

	
	162,5
	162,15
	161,84
	-0,35
	

	
	375,0
	374,60
	238,32
	-0,40
	

	
	587,5
	586,95
	309,51
	-0,55
	

	
	800,0
	799,40
	375,52
	-0,60
	


